                                                                                             Приложение №3
Технические характеристики
СТРЕСС СИСТЕМА АНАЛИЗА ЭКГ В НАГРУЗКЕ С ВЕЛОЭРГОМЕТРОМ

	№
	Описание требований
	Наличие функции параметра по ТЗ
	Надпись или предлагаемая величина параметра
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Общие требования

	1.1
	Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России
	Наличие
	
	

	1.2
	Наличие сертификата соответствия Госстандарта России
	Наличие
	
	

	2. Состав системы

	2.1.
	Программа анализа ЭКГ в нагрузке с базой данных
	Наличие
	
	

	2.2
	12 канальный измерительный модуль ЭКГ
	Наличие
	
	

	2.3
	Медицинский велоэргометр
	Наличие
	
	

	2.4
	Компьютерный модуль имеет процессор  P-IV 2,4 ГГц, оперативную память 512 MB;.два COM порта +Windows XP Home OEM  Edition Rus
	Не ниже
	
	

	2.5
	Монитор с разрешением 1600*1200 пикселей
	Не ниже 19"
	
	

	2.6
	Принтер лазерный  1200x1200dpi
	Наличие
	
	

	2.7
	Трансформатор-фильтр (2шт.)
	Наличие
	
	

	3. Общие возможности 

	3.1. 
	Одновременное отображение и сохранение ЭКГ по выбору – 12 стандартные, Cabrera, 2 специальные или другие
	Наличие
	
	

	3.2. 
	Встроенные протоколы проведения исследования
	Наличие
	
	

	3.3. 
	Возможность создания и сохранения в памяти своего протокола проведения исследования
	Наличие
	
	

	3.4. 
	Автоматическое измерение артериального давления (при наличии модуля)
	Возможность
	
	

	3.5. 
	Параметры, которые отображаются, и вычисляться в режиме реального времени:

· отклонение ЭКГ кривой во время теста от первичной ЭКГ;

· зубцы P,Q,R,S,T и их амплитуды

· интервал PQ

· ширина комплекса QRS

· длительность сегмента QT

· ширина зубца Q

· угол зубцов P, T и комплекса QRS 

· уровень сегмента ST

· наклон сегмента ST

· площадь сегмента ST

· J-точка амплитуды

· определение экстрасистол

· определение аритмий
	Наличие
	
	

	3.6. 
	Тренды, отображаемые на дисплее монитора:

· частота сердечных сокращений

· значение артериального давления

· отображение процесса теста

· отображение данных при тесте на велоэргометре в W или MET

· отображение данных при тесте на беговой дорожке в MET, скорости, угла подъема

· скорость оборотов за минуту на велоэргометре QT, QT с длительностью

· количество вентрикулярных и суправентрикулярных экстрасистол за последнюю минуту
	Наличие
	
	

	3.7. 
	Возможность замораживания кривой на экране и выбора цвета изображения данных
	Наличие
	
	

	3.8. 
	Поиск пациентов по имени, коду или дате
	Наличие
	
	

	3.9. 
	Просмотр сохраненных данных, их редактирование, удаление и распечатка данных исследования через термопринтер электрокардиографа или сетевой принтер
	Наличие
	
	

	3.10. 
	Редактор отчета с возможностью создания комментарий врача, рекомендаций об идеальном весе и режиме последующих тренировок, номограммы Дюка (прогноз жизни пациента).
	Наличие
	
	

	3.11. 
	Возможность экспорта и импорта данных
	Наличие
	
	

	3.12. 
	Совместимость с эргометрами фирмы Lode (Нидерланды) 
	Наличие
	
	

	4.Технические  характеристики

	4.1
	ЭКГ усилитель
	12 канальный синхронный, 1000 Hz/канал
	
	

	4.2
	Разрядность АЦП
	13 bіт, 2,5 µV/bit
	
	

	4.3
	Чувствительность 
	1/4, 1/2, 1, 2 cm/mv, 

± 3 %
	
	

	4.4
	Скорость
	10, 25, 50, 100 mm/s
	
	

	4.5


	Фильтры:
	сетевой фильтр 

мышечный фильтр

программный фильтр изолинии 
	
	

	4.6
	Частотный диапазон
	0,05-150 Hz, 0/-3dB
	
	

	4.7
	Входной импеданс
	min. 20 MOhm
	
	

	4.8
	Смещение постоянной составляющей
	± 320 mV
	
	

	4.9
	Шум входящего сигнала
	max. 20 µVpp
	
	

	4.10
	Коэффициент ослабления синфазного сигнала) 
	min. 100 dB
	
	

	4.11
	Определение кардиостимулятора 
	max. 700 mV/2 ms
	
	

	4.12
	Класс защиты
	І, CF, IEC 601, IP 20
	
	

	4.13
	Защита от дефибрилляции 
	Кабелем с защитой от дефибрилляции
	
	

	4.14
	Прикладные стандарты
	IEC601-2-25 

AAMI EC13 

IEC601-1
	
	

	4.15
	Велоэргометр
	
	
	

	4.16
	Диапазон нагрузки 
	7-1000 Вт
	
	

	4.17
	Шаг изменения нагрузки
	1 Вт
	
	

	4.18
	Точность
	3%, не хуже чем 3 Вт
	
	

	4.19
	Модуль управления (встроенный):
	
	
	

	4.20
	Отображаемые функции: нагрузка, обороты в минуту, расстояние, время, вращающий момент
	Возможность
	
	

	4.21
	Протоколы: 
	дополнительно: Контроль ЧСС, 50 протоколов пользователя
	
	

	4.22
	Тип дисплея:
	ЖК,  2x16 символов
	
	

	4.23
	Установки дисплея:
	По выбору 
	
	

	4.24
	Программируемый модуль управления с измерением АД
	Возможность
	
	

	4.25
	Принцип измерения
	Тоны Короткова
	
	

	4.26
	Регулировка
	Сиденье:    520-820 мм                 

Руль: 3600
	
	

	4.27
	Максимальный вес пациента
	160 кг
	
	

	4.28
	Питание
	115/230 В, 50/60Гц, 130 Вт
	
	

	4.29
	Интерфейс
	Аналоговый, цифровой
	
	

	4.30
	Размеры (Д x Ш х В), см
	115x60x114
	
	

	4.31
	Вес
	56 кг
	
	

	5. Прочие условия

	5.1
	Документация на русском языке
	Наличие
	
	

	5.2
	Гарантия на всю систему, не менее
	12 месяцев
	
	

	5.3
	Инструктаж медицинского персонала работе на аппарате
	Наличие
	
	


