ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	
Требования к предмету муниципального контракта	
											
№п/п	Наименование товара	Код ОКПО	Ед.изм.	Кол-во	Требования к качеству товара	Требования к техническим характеристикам товара	Требования к безопасности товара	Требования к функциональным характеристикам (Потребительским свойствам) товара	Требования к размерам товара и упаковке товара	Требования к отгрузке товара	
1	2	 	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Источник света	9442 109	шт	1	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006г.)	См. таблицы ниже	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании.	Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2009 года.	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя	Доставка, разгрузка, установка, пуск наладка.	
1.2	Запасная лампа	9442 109	шт	1							
1.3	Волоконнооптический световод	9442 109	шт	1							
1.4	Камера Ci Multi, PAL	9442 109	шт	1							
1.5	ТВ-адаптер зум	9442 109	шт	1							
1.6	ACL MD - 19", ACL	9442 109	шт	1							
1.7	Подставка под монитор	9442 109	шт	1							
1.8	Стойка медицинская для аппаратуры	9442 109	шт	1							
Итого: 998588,00 (девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей 00 коп.)	

Техническая характеристика к пункту 1.1	
			
№п/п	Основные характеристики прибора:	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком 	
 	Источник света 	 	
1	Основные характеристики прибора и тип лампы                                                            	Галоген   2500.2H, 250Вт, высокоэкономичный, со встроенной запасной лампой, 115-230 Вольт, 50-60 Гц, вкл. Ирисовую диаграмму, мощный вентилятор, LUT Labor-Und Umwelttechnik GMBH (Германия)                                           	
2	Количество ламп в источнике света	2 шт.(1 основная,1 резная)	
3	Цветовая температура	3400 К	
4	Продолжительность работы лампы	Не менее 50 часов	
5	Ручное переключение ламп	наличие	
6	Постая замена ламп	наличие	
7	Держатель световода	наличие	
8	Уровень освещенности	0-100 %	
9	Регулировка уровня освещенности	безступенчатая,ручная	
10	Размеры	Не более 367х250х132 мм	
11	Вес	Не более 8 кг	
12	Напряжение сети:	200-240 В	
13	Сетевая частота:	50 Гц	
14	Класс защиты	1/CF	
	Системы безопасности:	 	
15	Соответствие стандартам  EN 60601-1 EMC EN 60601-1-2                                                                  	наличие	
16	Класс безопасности	    I	
	Световодный кабель волоконнооптический	 	
17	Покрытие герметичное,силиконовое,химическои стойкое	наличие	
18	Внутренний диаметр	не менее 3,5 мм	
19	Наружний диаметр	не более 10 мм	
20	Длина	1800 мм	
21	Стандартные адаптеры концов кабеля	тип шторц/шторц	
22	Возможность автоклавирования	наличие	
23	Защита от перегибания и переламывания	наличие	
24	Устойчивость к повышенным температурам (до 300 0С)	наличие	
	Комплектность поставки единицы товара:	 	
25	Основной блок осветителя	1 шт.	
26	Сетевой шнур	1 шт.	
27	Световодный кабель 	1 шт.	

Техническая характеристика к пункту 1.2	
			
Запасная лампа	
№п/п	Основные характеристики прибора:	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком 	
1	Тип лампы	Галоген  Вт250. LUT Labor-Und Umwelttechnik GMBH (Германия)	

Техническая характеристика к пункту 1.3	
			
Волоконооптический световод	
№п/п	Основные характеристики прибора:	 Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком	
1	Тип световода	С оплеткой, гибкий, автоклавируемый, вкл. Адаптер Storz/storz, диам. Волокна 3,5 мм длина 180 см, LUT Labor-Und Umwelttechnik GMBH (Германия)	

Технические характеристики к пункту 1.4.	
Камера Ci Multi, PAL 	
№п/п	Характеристика параметра	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком	
 	Основные характеристики:	 	
 	Камера Ci Multi, PAL - камера, с прямой головкой видеокамеры, включая ТВ-адаптер,  LUT  Labor-Und Umwelttechnik GMBH (Германия)	 	
1	Корпус блока управления металлический	Наличие	
2	Кнопки управления расположены на  передней панели	Наличие	
3	Баланс белого	Наличие	
4	Яркость	Наличие	
5	Функция окна	Наличие	
6	ВКЛ./ВЫКЛ.	Наличие	
7	Панель управления	Пленочная панель с тактильной поверхностью	
8	Индикаторы LED:	 	
9	ВКЛ./ВЫКЛ.	Наличие	
10	Цветовая система PAL	2 лет	
11	Разрешение по горизонтали	не менее 625 линий (по горизонтали)	
12	Матрица	1/2" CCD-Sensor-чип	
13	Пиксели	не менее 470.000 активных пикселей	
14	Минимальная светочувствительность	Не менее 3 Luх	
15	Фокусное расстояние объектива	f=23	
16	Автоматический контроль экспозиции	Наличие	
17	Совместимость со всеми жесткими и эндоскопами со стандартным окуляром	Наличие	
18	Дезинфекция головки камеры погружаемым способом	Наличие	
19	Вес головки камеры (без кабеля)	Не более 200 гр.	
20	Размеры головки камеры,включая адаптер (без кабеля)	Не более 140х32 мм	
11	Отношение сигнал/шум	Не более 44 дБ	
12	Автоматический контроль экспозиции	1/50 сек.-1/10000 сек.	
13	Видеовыход	VIDEO/S-VHC-BNC	
14	Размеры блока управления	Не более 360х85х320 мм	
15	Масса не более	4 кг	
16	Напряжение сети:	100-240 В	
17	Сетевая частота:	50-60 Гц	
	Системы безопасности:	 	
1	Соответствие стандартам  EN 60601-1	Наличие	
2	Класс защиты	1/CF	
	Комплектность поставки единицы товара:	 	
1	Блок управления	1 шт.	
2	Сетевой шнур	1 шт.	
3	Головка камеры с объективом	1 шт.	
4	Видеокабель  Y/С, длина 200 см	1 шт.	
5	ВидеокабельBNC, длина 200 см	1 шт.	
6	Аудио кабель,длина 200 см	1 шт.	
7	ТВ-адаптер зум,f =20-50 мм,с С-Mount,замачиваемый и стерелизуемый газом	1 шт.	

Техническая характеристика к пункту 1.5	
			
ТВ - адаптер зум	
№п/п	Основные характеристики прибора:	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком 	
1	Тип адаптера	f = 20-50 мм, с С C-Mount, замачиваемый и стерелизуемый газом, LUT Labor-Und Umwelttechnik GMBH (Германия)	
			
Технические характеристики к пункту 1.6	
ACL MD - 19", ACL (Германия)	
№п/п	Характеристика параметра	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком	
	Общие требования	 	
1	Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России	Наличие	
2	Наличие сертификата Госстандарта России	Наличие	
3	Наличие международного сертификата ISO 9001	Наличие	
4	Прведение пуско-наладочных работ силами собственных или уполномоченных служб по техническому обслуживанию, согласованных с Минздравом РФ.	Наличие	
5	Предоставление владельцу эксплутационной документации, необходимой для поддержания поставленной медицинской техники в исправном работоспособным состоянии (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, методика поверки средств измерений и др.) на русском языке	Наличие	
6	Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями,переходниками	Наличие	
7	Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в гарантийный период поставленной медицинской техники	Наличие лицензии на данный вид деятельности или решение конкурсной комиссии Минздрава РФ.	
8	Возможность постгарантийного технического обслуживания и ремонта оборудования	Наличие лицензии на данный вид деятельности или решение конкурсной комиссии Минздрава РФ.	
9	Авторизованный сервисный центр	Наличие	
10	Гарантия не менее	2 лет	
	Основные характеристики прибора:	 	
1	Легкосплавный металлический корпус	Наличие	
2	Подставка металлическая, обеспечивающая устойчивость монитора на поверхности	Наличие	
3	Влагозащищенность	Наличие	
4	Отсутствие открытой вентиляции	Наличие	
5	Встроенная система охлаждения	Наличие	
6	Возможность непрерывной работы в условиях операционной	Не менее 18 часов	
7	Двойное защитное стекло экрана	Наличие	
8	Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ влагозащищенная	Наличие	
9	Стандарт крепления монитора	VESA - 100	
10	Контроль функций монитора	Через меню	
11	Управление меню	С помощью мембранной клавиатуры	
12	Цветовая система	PAL/NTSC	
13	Размер экрана по диогонали	48 см (19")	
14	Яркость экрана	Не менее 300кд/м2	
15	Контрастность	Не менее 1500:1	
16	Максимальный угол обзора по вертикали и горизонтали	Не менее 178 0	
17	Максимальное разрешение	Не менее 1280х1024 пикселей	
18	Цветность 	Полноцвет,не менее 16,7 млн.цветов	
19	Видео-вход	VGA D-SUB-15,(Y/C) VIDEO (S-VHS),VIDEO (Cinch)-DVI,BNC	
20	Видео-выход	(Y-C) S-VIDEO-BNC	
21	Частота по горизонтали	64 кГц	
22	Частота по вертикали	60 кГц	
23	Выбор источника видеосигнала	Авто/в ручную	
24	Время отклика (при t+25 0C)	0,07-0,13 мсек	
25	Сетевая частота	50 Гц	
26	Напряжение сети	200-240 В	
27	Класс защиты	IPХ 1	
28	Размеры	Не более 427х354х80 мм	
29	Вес	Не более 8,5 кг	
30	Соответствие стандартам DIN EN 60601-1	Наличие	
	Комплектность поставки единицы товара:	 	
 	Видеомонитор	1 шт.	
 	Сетевой шнур	1 шт.	
 	S-VHS шнур, 1,8 м	1 шт.	

Техническая характеристика к пункту 1.7	
			
Подставка под монитор	
№п/п	Основные характеристики прибора:	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком 	
1	Тип подставка	металлическая, ACL (Германия)	
			
Технические характеристики к пункту 1.8	
Стойка медицинская для аппаратуры 	
№п/п	Основные характеристики:	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком 	
 	Стойка медицинская для аппаратуры 	Classic Cart LUT GMBN,LUT (Германия)	
1	Габариты (ширина х высота х глубина)	614х1437х625 мм	
2	Вес не более	65 кг	
3	Профиль тележки изготовлен из металла с белым порошковым покрытием устойчивым к обработке дезинфектантамим	Наличие	
4	Углы полок закрыты защитными бамперами, изготовленными из мягкого пластика	Наличие	
5	Специальный профиль полок, предотвращающий соскальзывание оборудования	Наличие	
6	Свободное позиционирование полок по всей длине несущих стоек	Наличие	
7	Специальная система крепления полок, позволяющая создавать любую конфигурацию по необходимости	Наличие	
8	Кабель канал встроенный в боковые опоры	Не менее 2 шт.	
9	Встроенный сетевой шнур с евро разъемом	Длина не менее 3000 мм	
10	Блок питания с сетевым фильтром	Не менее 6 розеток	
11	Колеса	Сдвоенные антистатические	
12	Угол поворота колес	360 0	
13	Диаметр роликов	125 мм	
14	Наличие тормоза на колесах	Не менее чем на 2-ух	
15	Полки для приборов	5	
16	Выдвижной ящик с замком	1	
17	Ручка для перемещения стойки закрепленная на полке	Наличие	
18	Центральный выключатель	Наличие