Приложение №5
Технические характеристики
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Техническое описание и инструкция по эксплуатации пред​назначены для изучения работы ламп щелевых ЩЛ-ЗГ* (далее лампа).
2. НАЗНАЧЕНИЕ
Лампа предназначена для биомикроскопического исследо​вания переднего и заднего отделов глаза.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Увеличение микроскопа
5,6х; 14х; 35х
Поле        зрения        микроскопа       согласно       увеличе
ниям,   мм
32; 12,5; 5
Пределы   изменения  величины  изображения
щели, мм:
по ширине (изменяется плавно) ...    от 0,04 до 11,5
по длине (изменяется дискретно)   .    .    1; 3; 8; 12
Поворот щели на  ±90°
Источник излучения - лампа КГМП 12-30
Напряжение питания сети, В
220
Потребляемая мощность, В А
60
4. СОСТАВ ЛАМПЫ:
Лампа щелевая
Блок питания
Стол для офтальмогических приборов (гидравлический) СГО-2
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Установка     магнитотерапевтическая     бегущим     магнитным    полем импульсная трехфазная  УМТИ-ЗФ   со   специализированной   кушеткой для пациента «Колибри-эксперт» предназначена для лечения и профилактики различных  заболеваний   перемещающимся   в пространстве   импульсным магнитным    полем    в    условиях   медицинских   учреждений, лечебно-профилактических и реабилитационных центров, а также в амбулаторных условиях.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Частота колебаний тока в соленоиде
100+15 Гц.
2.2. Максимальная индукция Вмакс
в центре соленоида не менее вблизи соленоида
2.3. Диапазон регулировки индукции
2.4. Период повторения импульсов тока в
соленоиде
режим 1, 2 и 3 режим 4
2.5. Длительность сеанса
с дискретностью
2.6. Установка работает от однофазной сети
переменного тока
частотой
номинальным напряжением
2.7.
Потребляемая мощность не более
2.8.
Габаритные размеры блока управления
установки не более
2.9.
Габаритные размеры кушетки не более
2.10.Диаметр соленоида не более
2.11.Количество соленоидов
2.12.Вид поля при компоновке соленоидов: цилиндр
призма
2.13.Время непрерывной работы
2.14.Масса блока управления не более
2.15.Масса индуктора не более 2.16.Масса кушетки не более
2.17.Условия эксплуатации Температура
окружающего воздуха
Верхний предел относительной влажности при 25°С и более низких температурах без конденсации влаги
Атмосферное давление

3,5 мТл
28±6 мТл
от О,1 Вмакс. до Вмакс.
1 с ±10%.
2 с ±10%.
от 5 до 60 мин 1 мин.
(50±0.5)Гц 220В ±10%.
180ВА. 310x260x135 мм.
2200x550x640 мм.
830 мм
3 шт бегущее поле
вращающееся поле 8 часов
5 кг 8
кг 35кг
от 10 до 35 °С
80%
от 86 до 106,7кПа
