Приложение №2
Программатор электрокардиостимуляторов ПРОГРЭКС-04М

	№        п/п
	Описание требований
	Наличие функций или величина параметра по ТЗ

	
	
	

	1.1
	Регистрационное удостоверение 
	ДА

	1.2
	Сертификат соответствия 
	ДА

	 2.1
	Предназначен для оперативного изменения без хирургического вмешательства параметров и режимов имплантированных мультипрограммируемых электрокардиостимуляторов ЭКС-501, ЭКС-500, ЭКС-500М.
	

	3.1
	Основные технические параметры
	

	
	Масса, кг, не более 
без элементов питания
с элементами питания
	1,5

2,0

	
	Габаритные размеры, мм, не более
	110 x 60 x 210

	
	Источник питания
	Автономный, 4 элемента питания 316

	
	Ток потребления, не более 

в режиме ХРАНЕНИЕ\
в режиме НЕ ГОТОВ\
в режиме ГОТОВ\
	50 мкА
500 мА
50 мА

	
	Количество циклов программирования от одного свежего комплекта элементов 316
	не менее 100

	
	Время установления рабочего режима программатора
	не более 1 мин

	
	Срок службы
	не менее 5 лет


PAGE  
2

