Приложение №5
РЕГИСТРАТОР АД АВРМ-04 
	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функций или величины параметра по ТЗ

	1
	2
	3

	
	Регистрационное удостоверение Минздрава России 
	Наличие

	
	Сертификат Госстандарта России 
	Наличие

	
	Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Наличие

	
	Измерение АД
	Осциллометрический метод, специальный «интеллектуальный» пошаговый алгоритм накачки и спуска манжеты

	
	Датчик давления
	Пьезоэлектрический, высокоточный

	
	Диапазон измерения АД
	30 до 260 мм рт. ст.

	
	Пульс
	От 40 до 200 уд/мин.

	
	Точность
	Не более ±3 мм рт. ст. или 2% от измеренного значения  

	
	Наличие протокола по BHS и AAMI (международные стандарты измерения АД) 
	Наличие

	
	Хранение данных
	Более 600 измерений АД

	
	Память
	Твердотельная энергонезависимая память

	
	Безопасность измерения АД
	Дублированная система клапанов: основной  и аварийный. Аварийный срабатывает при превышении 300 мм  рт. ст , даже при отказе процессора прибора или сбое питания

	
	Передача данных
	Через оптоволоконный кабель на USB или RS232


	
	Скорость передачи данных 
	115200 Бод 

	
	Условия работы
	Влажность 30 –85 %. Температура 10-400 С

	
	Сохранение данных в памяти регистратора неограниченное время
	Наличие

	
	Автоматическое определение размера манжеты: детская, стандартная, увеличеннная
	Наличие

	
	Графический ж/к дисплей на корпусе аппарата 
	Наличие

	
	Возможность отключения индикации результатов измерения
	Наличие

	
	Внеплановый пуск измерения
	Наличие

	
	Маркер событий
	Наличие

	
	Дублированная система операционного контроллера
	Наличие

	
	Питание
	4-ре аккумулятора АА

	
	Габариты
	Не более 124х82х33,5 мм

	
	Вес
	Не более 350 г (с батареями)

	
	Регистратор ABPM-04, Meditech АД, шт
	1

	
	Манжета нормального размера, шт
	1

	
	Футляр для прибора с ремнями, шт
	1

	
	Зарядное устройство, шт
	1

	
	Аккумулятор АА, комплект (из 4 шт)
	2


PAGE  
2

