Приложение №2
Наличие:

Тип монитора - моноблочный

Дисплей цветной жидкокристаллический

Размер, не менее  8,4 дюймов

Разрешение, не менее 800 х 600

Кол-во волн на экране До 4

Скорость развертки

6,25; 12,5; 25; 50 мм/сек

Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей 

Меню русскоязычное

Тренды: Цифровые и графические

не менее 72 часов

Калькулятор расчета доз препаратов

Тревоги: Визуальная, 3 уровня громкости звуковой сигнализации

Возрастные группы пациентов: Взрослые, дети и новорожденные

Питание  220 В, 12 В

Батарея  Перезаряжаемая, до 2 часов
Мониторируемые параметры

ЭКГ

Кол-во каналов, не менее 2 канала

Выбор отведений I; II; III; avR; avL; avF; V1-V6

Выбор усиления х0,25, х0,5, х1, х2, авто

Скорость развертки 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек

Защита от ВЧ-коагулятора

Защита от дефибрилляции

Определение пейсмейкера

Анализ аритмий

ST-сегмент -2,0 mV – 2.0 mV

ЧСС

Диапазон измерений (взрослые)

15 – 300 уд/мин

(новорожденные / дети)

15 – 350 уд/мин

Точность ±1 уд/мин

Дыхание

Метод  Импедансный

Диапазон измерений (взрослые) 0 – 120

(новорожденные / дети)  0 – 150

SpO2
Диапазон измерений 0 – 100%

Разрешение  1%

Точность ±2% (70-100%)

Частота пульса: диапазон 25 – 254 в мин.

    Разрешение 1 уд.

    Точность  ±1 уд

НИАД

Метод Осциллометрический

Режимы Ручной / автоматический

Измеряемые параметры Систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса

Диапазон измерений (взрослые)

10 – 270 мм Hg

(дети) 10 – 200 мм Hg

(новорожденные) 10 - 155 мм Hg

Разрешение 1 мм Hg

Единицы измерения мм Hg / кРа

Защита от избыточного давления

Температура

Диапазон измерений 0 – 50оС

Разрешение 0,1 оС

Точность ±0,1 оС

Пределы тревог 0 - 50 оС

Кол-во каналов 1 канал

Комплектация

Кабель ЭКГ на 3 отведения 1

Датчик SpO2 взрослый с кабелем многоразовый 1

Манжетка НИАД взрослая (25-35 см) с трубкой 1

Датчик накожной температуры 1
