Приложение №4
Спирометр диагностический Spirolab II
	Описание требований
	Наличие функций или величины параметра по ТЗ

	Наличие регистрационного удостоверения 
	Наличие

	Наличие сертификата соответствия Госстандарта 
	Наличие

	Валидация и соответствие стандартам  ATS (American Thoracic Society)
	Наличие

	Датчик потока и объема: цифровая турбинка
	Наличие

	Возможность работы прибора с многоразовыми и одноразовыми цифровыми турбинками
	Наличие

	Диапазон объема/потока: 
	16 Лс-1 / 10 Л

	Автоматическое вычисление индекса корреляции  BTPS  фактора разности  температура тела и окружающей среды на момент проведения теста
	Наличие 

	Встроенный датчик атмосферного давления для индекса корреляции на момент проведение теста
	Наличие

	Точность 
	объема: < 3% или 50 мл.

потока: < 5% или 200 мл/с

	Динамическое сопротивление
	<0.8 см H2O/Л/с

	Емкость памяти, количество тестов


	Не менее 1500

	Возможность подключения держателя датчика для одноразовых цифровых турбинок
	Наличие

	Калибровка турбин
	Пожизненная заводская гарантия на калибровку турбинки

	Работа от аккумулятора и от сети через зарядное устройство 
	Наличие

	Возможность подключения к персональному компьютеру 
	Наличие

	Термопринтер
	Встроенный

	Размер регистрационной бумаги 
	Не менее 112 мм, 30 м. в рулоне

	Температурный компенсаторный датчик 
	Полупроводник 

0-45 C

	ЖК-дисплей 
	Цветной,

240x320 точек

	Измеряемые параметры :
	

	ERV
	Резервный объем выдоха
	Наличие

	FEF25
	Максимальный поток воздуха при 25% форсированной жизненной емкости легких
	

	FEF50
	Максимальный поток воздуха при 50% форсированной жизненной емкости легких
	

	FEF75
	Максимальный поток воздуха при 75% форсированной жизненной емкости легких
	

	FEF25/75
	Средний поток при изменении от 25% до 75% форсированной жизненной емкости легких
	

	FET
	Время форсированного выдоха
	

	FEV1
	Объем воздуха, выдыхаемого в течение 1-ой секунды теста
	

	*FEV1
	Наилучшее значение FEV1
	

	FEV6
	Объем воздуха, выдыхаемого в течение первых шести секунд теста
	

	FEV1%
	FEV1/FVC x 100
	

	FEV6%
	FEV6/FVC x 100
	

	FEV1%VC
	FEV1/VC x 100
	

	FEV1/FEV6%
	FEV1/FEV6 x 100
	

	FIVC
	Форсированная жизненная емкость на вдохе
	

	FIV1%
	FIV1/FIVC x 100
	

	RR
	Частота дыхательных движений в покое
	

	FVC
	Форсированная жизненная емкость легких
	

	*FVC
	Наилучшее значение FVC
	

	IC
	Емкость вдоха
	

	IVC
	Емкость медленного вдоха
	

	MVV
	Максимальная произвольная вентиляция
	

	PEF
	Максимальный поток воздуха на выдохе
	

	*PEF
	Наилучшее значение PEF
	

	PIF
	Максимальный поток воздуха на вдохе
	

	Te
	Среднее время выдоха в покое
	

	Ti
	Среднее время вдоха в покое
	

	Ti/Te
	Отношение ti/te
	

	TV
	Объем экскурсий грудной клетки
	

	TV/ti
	Средний поток воздуха на вдохе в покое
	

	VE
	Вентиляция легких в покое
	

	Vext
	Экстраполированная емкость
	

	VC
	Емкость медленного выдоха
	

	Встроенные методики определения нормальных спирометрических величин:

1. Для взрослых: ERS (европейское респираторное общество)
2. Для взрослых: Knudson
3. Для взрослых: Morris/Bass
4. Для взрослых многоцентровое исследование Barselona
5. Для детей: Knudson
6. Для детей: Zapletal
	Наличие

	Размеры 
	Не более 310x205x65 мм

	Вес
	Не более 1,9 кг 

	Кабель RS232
	Наличие

	Программное обеспечение для соединения с ПК и для обработки результатов исследования Winspiro PRO
	Наличие

	Приложение для проведения исследования ФВД  в педиатрии с вспомогательной анимацией 
	Наличие

	Специальное приложение в программе для проведения бронхо-провакационных тестов
	Наличие

	Документация на русском языке
	Наличие

	Гарантия на всю систему, не менее
	12 месяцев

	Сумка для переноса прибора и принадлежностей 
	Наличие


